[image: image1.jpg]Upward-looking ADCP Compass check

RD619 ﬁﬁm Q\/OQ

ADCP  ADCP

Stand Counts Degrees Error Internal Alkaline battery packs mounted in case
0 65326 358.8 -1.2

15 2723 15.0 0.0

30 5470 30.0 0.0

45 8098 445 -0.5

60 10754 591 09 RD-ADCP 619, 10 FEB 2003

75 13475 74.0 -1.0

90 16232 89.2 -0.8
105 18875 103.7 -1.3
120 21638 118.9 -1.1
135 24386 134.0 -1.0
150 27192 149.4 -0.6
165 30001 164.8 -0.2
180 32757 179.9 -0.1
195 35553 195.3 03
210 38446 211.2 1.2
225 41302 226.9 19
240 44005 2417 1.7
255 46630 256.1 1.1
270 49364 2711.2 12
285 52004 285.7 0.7
300 54658  300.2 0.2 Direction
315 57310 314.8 -0.2

Compass Error

330 60036 3298 -0.2
345 62673 3443  -07
360 65397 3592 -0.8

Mean -0.1
ms 0.9
max 19

min -1.3




